电参数Modbus通讯协议

- Modbus主从机制

Modbus为完全主从协议，所有通讯的开始都由主站发起。主站每向从站发送一串指令，从站必须在协议时间内回复一串数据，超时回复、回复校验错误、不回复，都会被主站视为通讯失败。一个完整的通讯周期如图：

主站TX

从站TX

静默时间

主站发送

从站发送

一个完整周期

一个新的周期

- Modbus静默时间

主站在向从站发送一条指令并收到返回后，必须间隔一定的时间，才能发送下一条指令，这段时间称为静默时间。静默时间使从站能分辨出一条新指令的开始。主站在发送一条指令期间，两个字节的发送间隔时间不允许超过静默时间，否则在静默时间后，从站将认为接收到的新字节为新命令的第一个字节，导致通讯错误。

- 通讯错误的处理

Modbus标准协议所规定的失败处理方式以及错误代码，都不需要实现。

当主站判断从站超时回复、回复校验错误、不回复等通讯失败时，重新发送失败的命令，超过一定次数后仍然失败的，停止发送，并提示错误。

- Modbus命令解析

主要使用的功能码为0x03（读）、0x10（写） 。

- 读取寄存器0x03

例：读多个寄存器

主站：01 03 (00 02) (00 03) (CRCH CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 读寄存器的数量 CRC校验

从站：01 03 06 (21 22) (31 33) (41 44) (CRCH CRCL)

从站地址 功能码 数据字节数 寄存器值 CRC检验

- 写寄存器0x10

例：写单个寄存器

主站：01 10 (00 01) (00 01) 02 (34 33) (F1 54)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 字节数 写入的值 CRC校验

从站：01 10 (00 01) (00 01) (50 09)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 CRC校验

例：写多个寄存器

主站：01 10 (00 01) (00 03) (06) (21 22) (31 33) (41 44) (CRCH  CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 字节数 写入的值 写入的值 写入的值 CRC校验

从站：01 10 (00 01) (00 03) (CRCH  CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 CRC校验

| 串口默认参数: 波特率9600，停止位1位，效验无效验MODBUS站址:1 数据放大倍数:所有数据放大1000倍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令(03/16) | 寄存器地址 | 数据类型 | 功能说明 |
| 数据查询 (03H) | 0-1 | Int32 | 电压 |
|  | 2-3 | Int32 | 电流 |
|  | 4-5 | Int32 | 有功功率 |
|  | 6-7 | Int32 | 功率因素 |
|  | 8-9 | Int32 | 频率 |
|  | 10-11 | Int32 | 视在功率 |
|  | 12-13 | Int32 | 无功功率 |
|  | 14-15 | Int32 | 积分时的平均有功功率 |
|  | 16-17 | Int32 | 电能量 |
|  | 18-19 | Int32 | 相位角 |
| 参数设置 (03H/10H) | 20-21 | Int32 | 电压上限 |
|  | 22-23 | Int32 | 电压下限 |
|  | 24-25 | Int32 | 电流上限 上下限设置值会自动匹配仪器单位 最终值为设置值加仪器当前的单位 例如：设置电流上限为0x00004e20仪器单位为A时上限值为20A，仪器单位为mA时上限值为20mA |
|  | 26-27 | Int32 | 电流下限 |
|  | 28-29 | Int32 | 有功功率上限 |
|  | 30-31 | Int32 | 有功功率下限 |
|  | 32-33 | Int32 | 功率因素上限 |
|  | 34-35 | Int32 | 功率因素下限 |
|  | 36-37 | Int32 | 视在功率上限 |
|  | 38-39 | Int32 | 视在功率下限 |
|  | 40-41 | Int32 | 无功功率上限 |
|  | 42-43 | Int32 | 无功功率下限 |
|  | 44-45 | Int32 | 频率上限 |
|  | 46-47 | Int32 | 频率下限 |
|  | 48-49 | Int32 | 电能量积分累计的时钟设置值(0-99999)小时 例；输入0x00004e20设置时钟值为20小时 |
|  | 50-51 | Int32 | 电能量积分累计的分钟设置值 例；输入0x00001388设置分钟值为5分钟 |
|  | 52-53 | Int32 | 电能量积分累计的秒钟设置值 例；输入0x00007530设置秒钟值为30秒钟 |
|  | 54-55 | Int32 | 报警模式设置（默认1，输入0x01切换到“PASS”模式，输入0x02切换到“FAIL”模式，其他指令无效） |
|  | 56-57 | Int32 | 波特率设置 (4800/9600/19200/38400/57600/115200) 例1；输入0x927c00设置波特率为9600 例2；输入0x6DDD000设置波特率为115200 |
|  | 58-59 | Int32 | 地址设置（1-255） 例1；输入0x03E8设置地址为1 例2；输入0x0003E418设置地址为255 |
|  | 60-61 | Int32 | 仪器刷新次数设置（1,2,4,10，20次/秒） 输入0x03E8 设置刷新次数为1次/秒 输入0x07D0 设置刷新次数为2次/秒 输入0x0FA0 设置刷新次数为4次/秒 输入0x2710 设置刷新次数为10次/秒 输入0x4E20 设置刷新次数为20次/秒 其他指令无效 |
|  | 62-63 | Int16 | 延时报警（0-255秒） |
|  | 64-65 | Int32 | 零数据报警开关（默认1，输入0x01零数据报警开关打开，输入0x02零数据报警开关关闭，其他指令无效） |
|  | 66 | Int16 | 积分时间开始（默认0，复位5，输入0x01积分时间开始，其他指令无效）AVP W.h 数值开始计算 |
|  | 67 | Int16 | 积分时间清零（默认0，复位5，输入0x01积分时间清零，其他指令无效）注意：AVP W.h 数值会被清零 |
|  | 68 | Int16 | 积分时间停止（默认0，复位5，输入0x01积分时间停止，其他指令无效）AVP W.h 数值停止计算 |
|  | 69 | Int16 | 最大数保持（默认0，输入0x01切换到“最大数保持”模式，输入0x02取消“最大数保持”模式，其他指令无效） |
|  | 70 | Int16 | 模式设置（输入0x01切换到AC模式，输入0x02切换到DC模式，输入0x03切换到RMS模式，其他指令无效）（YP2012型号适用，其他型号不适用） |
|  | 71 | Int16 | 锁定设置（默认0，输入0x01切换到“锁定”模式，输入0x02取消“锁定”模式，其他指令无效）锁定模式时仪器按键不能使用 |
|  | 72 | Int16 | 消音设置（默认0，输入0x01切换到“消音”模式，输入0x02取消“消音”模式，其他指令无效） |
|  | 73-74 | Int32 | 电能量积分累计的时钟值 |
|  | 75-76 | Int32 | 电能量积分累计的分钟值 |
|  | 77-78 | Int32 | 电能量积分累计的秒钟值 |

| 数据查询 (03H) | 寄存器地址 | 数据类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据查询 (03H) | 80 | Int16 | 位0电压单位 0：单位为V 1：单位为kV |
|  | 80 | Int16 | 位1电流单位 0：单位为A 1：单位为mA |
|  | 80 | Int16 | 位2有功功率单位 0：单位为W 1：单位为kW |
|  | 80 | Int16 | 位3视在功率单位 0：单位为W 1：单位为kW |
|  | 80 | Int16 | 位4无功功率单位 0：单位为W 1：单位为kW |
|  | 80 | Int16 | 位5电能量单位 0：单位为W.h 1：单位为kW.h |
|  | 80 | Int16 | 位6平均功率单位 0：单位为W.h 1：单位为kW.h |